标准模拟应变量校准器

使用说明书

BJ-DR-6型标准模拟应变量校准器
使用说明书
    一、用途及特点
    BJ-DR-6型标准模拟应变量校准器 (以下简称“校准器”)作为力学应变量的电学模拟标准，可代替标准电阻应变计产生模拟标准应变量。“校准器”具有准确度高、量程宽、稳定性好、线性度好等特点，适用于检定各种交流供桥或直流供桥的静态电阻应变仪和动态电阻应变仪，是一种交直流两用的标准仪器。
“校准器”线路设计为对称型结构，所采用的电阻元件为高精密交直流电阻器，其阻值精密、稳定，并具有良好的频率特性。测量开关选用轻压力刷形镀金开关，定位准确，接触优良。
“校准器” 具有“半桥”和“全桥”功能，可根据具体情况，方便地选择不同桥路的连接。

“校准器”还具有换向开关，利用换向开关选择“+”或“-”，即可得到“+”方向或“-”方向的标准应变值，操作快捷方便。
二、主要技术指标及工作条件
1、“校准器”主要技术指标
测量范围:  (1～100000)με
频率范围:  0～100kHz

最大允许误差: ±(0.05%red±0.2με)

灵敏系数:  K=2.000

桥臂电阻:  120Ω
桥臂不对称性: ≤ 20με
最大工作电压:   10V

2、“校准器”在下列条件下使用
温度:  20士10℃
湿度:  30－85%

三、工作原理及结构
电阻应变仪是以测量电阻应变计的电阻相对变化ΔR/R，间接测量试件应变的仪器。在一定的范围内，电阻的相对变化量ΔR/R与试件长度的变化量ΔL/L成正比关系，可以用下式表示:
[image: image1.wmf]R

R

K

L

L

D

×

=

D

=

1

e


    根据这个关系式，“校准器”采用电学的方法产生标准的电阻相对变化量ΔR/R，来模拟标准应变值。
     “校准器”线路设计为对称型结构，既保证了仪器的准确性和稳定性，又减小了外部温度、湿度的影响。
     四、使用方法
1、“校准器”前面板设有换向开关、五个测量盘以及A、B、C、D、D、“┻”六个端钮，其中A、C为桥路电压端，B、D为桥路信号输出端(D、D之间有短路片连接)，“┻”与机箱连接。
2、“校准器”的测量范围由五个十进读数盘组成，可以给出从（1～100000）με的任意标准应变值。
3、不同桥路检定线路的连接：

⑴．当进行“半桥”检定时，将“校准器”A、B、C三个端钮用专用测试线分别与被检应变仪的A、B、C端钮对接 (D、D之间短路片打开)。

⑵．当进行“全桥”检定时，则将“校准器”A、B，C、D四个端钮用专用测试线分别与被检应变仪的A、B、C、D端钮对接 (D、D之间短接)。

⑶．本“校准器”还可以进行“1/4桥”检定。将“校准器”A、B两个端钮用专用测试线分别与被检应变仪的A、B端钮对接 (D、D之间短路片打开)。注意：此时的应变显示值应×2。
4、在检定中，利用换向开关选择“+”或“-”，即可得到“+”方向或“-”方向的标准应变值。
5、在检定过程中，须将“┻”端钮始终保持良好接地。
五、注意事项和维修
 “校准器”属标准校验仪器，应存放于空气干燥、无腐蚀性气体和无有害杂质的环境中，仪器应保持清洁并避免阳光直晒和剧烈振动。
“校准器”应定期送检，以确保测量准确性。
“校准器”如在规定的储存、运输环境及正常使用条件下出现异常情况而不能使用时，从交付使用日期起，免费保修两年。

� EMBED Equation.3  ���








PAGE  
1

[image: image2.wmf]R

R

K

L

L

D

×

=

D

=

1

e

_1019387267.unknown

