 -中国维修销售中心：北京恒奥德仪器仪表有限公司                         http://www.51658042.com

          长方形真空罩说明书

各部位名称：

1. 包装外箱

2. 长方形真空罩

3. 快速接头

4. 真空密封胶条

5. 电源开关

6. 负压真空表

7. 阀门

8. 放气阀

9. 真空泵体

操作步骤：

1． 将测试部位四周清理干净，在待检焊缝处涂沫适量肥皂水。

2． 将长方形真空罩（2）置于测试部位，并用力下压（待检焊缝处如缝隙过大可用面团填塞）。

3． 开启阀门（7）和电源开关（5）形成局部负压以检测焊缝渗漏情况，使真空表（6）达到适量的负压，即关闭阀门（7）同时关闭真空泵（5）电源。

4． 透过真空罩观察测试部位是否有气泡，从而找出漏点。测试标准请依据相关行业标准。

5． 完成测试，开启阀门（7）置于通位置，打开放气阀(8)，拿起真空罩，将密封条浸肥皂液处擦拭干净置于包装箱内保存。

注意事项：
1．被检测处应干净平整，无残渣石子等异物。

2．需要施加适当的压力，形成负压后即可松开。

3．真空泵不可长期运行在高负荷情况下而过热造成停机。

4. 避免水汽吸入真空泵体内而造成锈蚀。

5. 测试软体材质时需要控制适量的负压，以免材料拱起造成密封条脱落。

VTE-3 无油真空泵操作说明
[image: image3.jpg]



一．零件说明

	图片
	说  明
	图片
	说  明
	图片
	说  明

	1
	汽  缸
	8
	垫  圈
	32
	塞  头

	2
	转  子
	9
	弹簧垫圈
	33
	塞  头

	3
	叶  片
	10
	转子固定螺丝
	34
	铜垫片

	4
	面  板
	11
	垫  圈
	36
	排气侧消音器

	5
	滤  芯
	20
	马达及接线盒盖
	38
	调压阀，ZRV-6

	6
	橡胶垫片
	30
	管接头
	40
	泵 铭 牌

	7
	橡胶垫片
	31
	铜垫片
	41
	马达铭牌


[image: image2.jpg]



二．应用说明

[image: image1.jpg]


VTE-3无油式真空泵是用来处理空气及干燥的气体，其最终的真空度可达150mbar的绝对压力。

请注意：
1. 请勿吸入超过温度40ºC的空气。
2. 请勿吸取入液体、水蒸气、过量的水气、腐蚀性的气体及含有油气的气体，因这类气体此款泵都无法处理。

三．图像说明

    在（d）前盖面板部分必须有充分的空间以方便维修，在（E）冷空气入口及（F）冷空气出口处，至少要距离墙壁8cm，避免热空气循环，以利冷却。

四．起动前注意事项

1. 检查确定使用电流之电压及频率是否与泵铭牌上所示相同

2. 请按马达接线盒内的说明接上电源

3. 检查运转方向是否如铭牌所示（P）

4. 连接真空管路在（A），空气会通过出口（B）的消音器。

5. 续第四点，真空管路亦可接在前盖板（A）的位置，出口位置则为（B）

6. 真空调节阀可接在（C）位置上
五．维修保养

   在维修保养的过程中，一定要、关掉电源或取下电源线，避免伤害到维修人员。

1. 润滑部分

此款泵采用干式设计，因此不需润滑。

2．  空气过滤部分

     每月清洁一次滤芯（f）及滤芯室，且每年更换滤芯心一次。清洁步骤，先取下后盖面板（d）、滤芯（f）及滤芯室的垫片（g），然后以无油低压的空气气源吹干既可。

VTE系列泵有4片碳精叶片，第一次使用6000小时后便需要检查叶片长度，以后每隔3000小时检查一次。
六、更换叶片方法如下：

1． 取下后盖板（d），拿出叶片（e）。

2． 检查叶片高度（X），只要不小于12mm即可再用。

3． 清洁汽缸。

4． 将叶片取出时的方向放入转子（Z）中的沟槽，且叶片能在沟槽中轻易的上下，如图（Y）（若不依照原方向放入，启动电源时叶片会断裂），并注意转子转动的方向（O）。

5． 合上面板锁紧螺丝。
PAGE  
1
电话:010-51658042/51655247    www.51658042.com


